КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Порядок работы по выявлению денежных знаков с радиоактивным загрязнением (ДЗРЗ) в соответствии с инструкцией № 131-И Центрального Банка Российской Федерации с помощью дозиметров-радиометров (Эксперт, Эксперт-М, ИРД-02, МКС-08П и др.).

В соответствии с Инструкцией № 131-И (Ин) и Руководствами по эксплуатации (РЭ) приборов порядок работы следующий:

1. Перед началом работы измерить и зафиксировать в рабочем журнале среднее значение природного радиационного фона в режимах  « ( » и « ( »

в режиме « ( »   - с закрытым экраном детектора  -

в режиме « ( »  - с открытым экраном детектора  -

Ориентировочно среднее значение показаний приборов в условиях природного фона:

= 0,13 мкЗв/ч (может быть от 0,10 до 0,20 мкЗв/ч)

= 8,5 част./(см2(мин) (может быть от 7,0 до 10,0 част./см2(мин).

Фон в режиме « ( » при отсутствии бета-излучения практически одинаков с открытым и с закрытым детектором, т.к. определяется внешним природным гамма-излучением.

2. Выявление ДЗРЗ в упаковках и отдельных купюр следует начинать в режиме  « ( » с открытым экраном детектора, когда прибор регистрирует суммарно  бета- и гамма-излучения.

Выявление ДЗРЗ проводить, располагая прибор на расстоянии 3-5 мм от поверхности упаковки или отдельной купюры.

В случае возрастания показаний зафиксировать значение суммарных показаний:

в режиме « ( »  - с открытым детектором  част./см2(мин, а затем  в режиме    « ( » с закрытым детектором - , мкЗв/ч.

Определить для каждого режима превышение показаний (N над фоном по формуле:

( =   -

( =   -  (( К -  ,

где  К = 200   - коэффициент перехода (пересчета).

В случае (= 0  значение ( можно определить по формуле:

( =   -

3. В соответствии с п.2 Ин упаковка или отдельная банкнота считается загрязненной, если в названной геометрии превышение показаний прибора (N над

фоновым значением составит: в режиме « ( » ( - 10 част./(см2(мин) и более, а в режиме « ( » с закрытым экраном детектора  - ( -  0,1 мкЗв/ч и более.

Рекомендации

Наряду со значениями фоновых показаний целесообразно измерить и зафиксировать в рабочем журнале (или в ПК) значения показаний от контрольного источника в режиме « ( » и « ( ». Значения последних приведены также в Свидетельстве о поверке.

Периодически проверять значения этих параметров. Их постоянство свидетельствует об отсутствии загрязненных объектов в рабочем помещении и стабильности работы прибора.

Свидетельствами о поверке и контрольными источниками комплектуются модели ИРД-02 и МКС-08П.